Nr sprawy WSPR-DT/3113/9/2026

Załącznik nr 1  - wstępny OPZ

WSTĘPNY OPIS PRZEMDOTU ZAMÓWIENIA

NOSZE

|  | Parametr/ Warunek | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent, MODEL, Nr seryjny | PODAĆ |
| 2 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |
| 3 | Urządzenia fabryczne nowe, nie demonstracyjne, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu | TAK |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2026 TAK |
| 5 | Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą. Ponadto wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta. | TAK |
| 1. | Wykonane z materiału odpornego na korozje oraz środki dezynfekujące Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału zabezpieczonego przed korozją. Pokrycia noszy powinny być wykonane z materiału odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego doczyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę oraz olej napędowy. | TAK |
| 2. | Nosze z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej | TAK |
| 3. | Pozbawione ostrych krawędzi bądź deformacji, które mogłyby spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia pozostałego sprzętu znajdującego się wewnątrz ambulansu. | TAK |
| 4. | Całkowita długość oraz szerokość noszy zgodna z normami PN EN 1865-2 lub równoważną i/lub PN EN 1865-3 lub równoważną | TAK |
| 5. | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pleców do minimum 75 stopni. | TAK |
| 6. | Całkowita długość noszy po skróceniu zgodna z normami PN EN 1865-2 lub równoważną i/lub PN EN 1865-3 lub równoważną | TAK |
| 7. | Udźwig noszy zgodny z normami PN EN 1865-2 lub równoważną i/lub PN EN 1865-3 lub równoważną | TAK |
| 8. | Elektryczna regulacja wysokości leża noszy | TAK |
| 9. | Możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy | TAK |
| 10. | Nosze wyposażone w zagłówek | TAK |
| 11. | Nosze wyposażone w rozwiązanie/system chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze | TAK |
| 12. | Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości | TAK |
| 13. | Przystosowane do prowadzenia resuscytacji, | TAK |
| 14. | Stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak. | TAK |
| 15. | Nosze wyposażone w 4 koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce. | TAK |
| 16. | 2 koła z systemem blokady toczenia (koła kierunkowe) | TAK |
| 17. | Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora | TAK |
| 18. | Możliwość ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie | TAK– 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 19. | Wyprofilowany materac ,umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. | TAK |
| 20. | Dodatkowo system ręcznego podnoszenia, unoszenia , załadunku i wyładunku noszy | TAK |
| 21. | składany wieszak na płyny infuzyjne | TAK |
| 22. | Wskaźniki typu LED lub równoważne ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania ułatwiające pracę w nocy – parametr punktowany | Posiadające wskaźniki typu LED – 2 pkt. Brak wskaźników – 0 pkt. |
| 23. | Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych wynosi co najmniej -20° do co najmniej +40° C. | TAK |
| 24. | Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi – parametr punktowany | Wymiana bez użycia narzędzi 3 pkt. Wymiana z użyciem narzędzi – 0 pkt. |
| 25. | Zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. | TAK |
| 26. | Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach. | TAK |
| 27. | Zwalnianie noszy z możliwością ręcznego zwolnienia | TAK |
| 28. | Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1 lub równoważnej | TAK |
| 29. | System mocowania noszy zgodny z normą PN-EN 1789 lub równoważną , posiadający możliwość zamontowania w ambulansie typu C, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego | TAK |
| 30. | Nosze z, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania noszy z pacjentem oraz załadunkiem noszy z/do ambulansu , eliminujący ręczne podnoszenie pacjenta wraz z noszami | TAK |
| 31. | Nosze zgodne z normami PN EN 1865-2 lub równoważną i/lub PN EN 1865-3 lub równoważną oraz PN EN 1789 lub równoważną | TAK |
| 32. | Waga noszy max 80 kg. – parametr punktowany | do 70 kg – 2 pkt. Do 75 kg – 1 pkt. Do 80 kg – 0 pkt. |
| 33. | W zestawie komplet dwóch baterii plus ładowarka. Możliwość ładowania baterii z zasilania 12 V wraz z uchwytem na ładowarkę – parametr punktowany | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 34. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego | TAK |
| 35. | Posiadające system do transportu dzieci | TAK |

Defibrylator

|  | Parametry techniczne | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator z funkcją kardiostymulacji, kardiowersji z rejestratorem rytmu danych ( pulsoksymetr, mankiet, ładowarka dwustanowiskowa), z pomiarem CO2 , pomiarem karboksyhemoglobiny oraz methemoglobiny aparat przenośny, odporny na wstrząsy, upadki. Nowy/ nieużywany/ nie demonstracyjny/ wyprodukowany min. w 2026 r. | TAK |
| 2. | Aparat z wbudowanym uchwytem | TAK |
| 3. | Zasilanie sieciowo lub akumulatorowe | TAK |
| 4. | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub zasilanie akumulatorowe z ładowaniem akumulatorów za pomocą ładowarki dwustanowiskowej z sieci 230 V AC i 12 V DC | TAK |
| 5. | Akumulator litowo-jonowy – 1 szt. ( + 2 szt. akumulatory litwo- jonowe zapasowe) | TAK |
| 6. | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze min. 150 minut ciągłego monitorowania | TAK |
| 7. | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | TAK |
| 8. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |
| 10. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika | TAK |
| 11. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min. 2- 200 j | TAK |
| 12. | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |
| 13. | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |
| 14. | Defibrylacja przez łyżki i elektrody naklejane, transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK |
| 15. | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia | TAK |
| 16. | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |
| 17. | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | TAK |
| 18. | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |
| 19. | Częstość stymulacji min. 30-150 lub min. 30-180 lub min.40-170 impulsów/minutę | TAK |
| 20. | Synchronizowana kardiowersja | TAK |
| 21. | Regulacja prądu stymulacji min. 0-140 mA | TAK |
| 22. | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |
| 23. | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych min. 50 epizodów | TAK |
| 24. | Alarmy częstości akcji serca | TAK |
| 25. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv | TAK |
| 26. | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | TAK |
| 27. | Czujniki typu klips dla dzieci i dla dorosłych | TAK |
| 28. | Ekran LCD kolorowy o przekątnej min. 6’ | TAK |
| 29. | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych | TAK |
| 30. | Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 70mm | TAK |
| 31. | Wymagana teletransmisja danych do istniejącego systemu na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego: Szpital Rzeszów MSWiA, Szpital im. Królowej Jadwigi w Rzeszowie, Szpital Stalowa Wola, Szpital Przemyśl, Szpital św. Łukasza w Tarnowie i Szpital Szczeklika w Tarnowie | TAK |
| 32. | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | TAK |
| 33. | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika | TAK |
| 34. | Możliwość rozbudowy o moduł IBP | TAK |
| 35. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK |
| 37. | -Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | TAK |
| 38. | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |
| 39. | Transmisja danych | TAK |
| 40. | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie | TAK |
| 41. | Kabel EKG 3 i 12 – odprowadzeniowe, 1 szt. | TAK |
| 42. | Czujnik Sp02 – klips palcowy dla dorosłych i dzieci, 1 szt. | TAK |
| 43. | Elektroda wielofunkcyjna samoprzylepna standardowa dla dorosłych 1 szt. | TAK |
| 44. | Gwarancja min. 24 miesiące- zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu oferta. Wszystkie koszty związane z naprawami i wymaganymi przeglądami technicznymi w okresie gwarancji ponosi Wykonawca Reakcja serwisu w okresie gwarancji max 48 h od chwili zgłoszenia awarii. | TAK |
| 45. | Instalacja i szkolenie personelu | TAK |
| 46. | Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, paszport techniczny | TAK |
| 47. | Protokół odbioru | TAK |
| 48. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce, dostępność części zamiennych min. 5 lat | TAK |
| 49. | Reakcja serwisu w okresie gwarancji max 48 h od chwili zgłoszenia awarii | TAK |
| 50. | W przypadku naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć aparat zastępczy o podobnych parametrach | TAK |
| 51. | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy beż żadnych dodatkowych zakupów + uchwyt karetkowy | TAK |
| 52. | Posiadający Deklaracje Zgodności CE lub równoważne, Certyfikat CE lub równoważne , Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub równoważne | TAK |
| 53. | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy beż żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

|  | Parametry techniczne | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną lub pasem obwodowym uciskającym klatkę piersiową w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym. | Tak |
| 2. | Cykl pracy: 50 % kompresja/ 50 % dekompresja | Tak |
| 3. | Częstość kompresji zawarta w zakresie min 80- 120 uciśnięć na minutę | Tak |
| 4. | Głębokość kompresji w zakresie 5-6 cm , lub 20 % głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego | Tak |
| 5. | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta z akumulatora przez okres: min. 45 minut oraz w warunkach stacjonarnych bez ograniczeń. | Tak |
| 6. | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |
| 7. | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej | Tak |
| 8. | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 12 kg | Tak |
| 9. | Wyposażenie aparatu: a) Torba/plecak przenośny; b) Deska pod plecy pacjenta; c) podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta; d) pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia; e) 2 elementy do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok); f) akumulator. | Tak |
| 10. | Gwarancja min. 24 miesiące- zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu oferta. Wszystkie koszty związane z naprawami i wymaganymi przeglądami technicznymi w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Reakcja serwisu w okresie gwarancji max 48 h od chwili zgłoszenia awarii. | Tak |
| 11. | Instalacja i szkolenie personelu | Tak |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, paszport techniczny (jeśli dotyczy) | Tak |
| 13. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce, dostępność części zamiennych min. 5 lat | Tak |
| 14. | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy beż żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |
| 15. | Punkty serwisowe w Polsce | Tak |
| 16. | Posiadający Deklaracje Zgodności CE lub równoważne, Certyfikat CE lub równoważne , Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub równoważne | Tak |
| 17. | Nowy/ nieużywany/ nie demonstracyjny/ wyprodukowany min. w 2026 r. | Tak |